Ручни рефрактометар са аутоматском корекцијом температуре

РХБ-32 АТЦ аутоматски

УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

Модел Рефрактометар РХБ АТЦ-32 има 3 скале (Оецхсле, Брик, КМВ) и аутоматску корекцију температуре.

Користи се за мерење шећера у течности (воћни сокови, мед, вино, безалкохолна пића), да помогне у контроли шећера у хране и пића.

Мерни опсег: 0 до 130 Ое / ЦММ 0-25 / 0-32% Брик

МИНИМАЛНА ДИСТРИБУЦИЈА: 0.2% Брик

Аутоматска температурна ИСПРАВКА: 10-30 Ц

Компоненте:

1 - призма

2 - дневно поклопац

3 - Корекциoni вијак

4 - гумени грип

5 - Подешавање фокуса

ПРЕ УПОТРЕБЕ

Обавезно да спроведе следеће упутство:

калибрисање

1 Отворена је сваког дана капа се сипа и 2-3 капи дестиловане воде или течности калибрације на главном призму. Затворите поклопац дневно, тако да се вода равномерно распоређено по површини призме без мехурића или сувих места. Узорак призма омогућити да одстоји око 30 секунди (овог пута омогућити модела да се прилагоди температуре рефрактометар).

2 Окрените поклопац дневно у правцу извора светлости и погледајте у окулар. Видећете округли оквир са каменом. Ако је потребно, фокус слику са окулара, што ће јасно видети кроз камен.Горњи део терена, мора бити мања плаве и беле боје.

3 Коришћење дестиловану воду или тампон течности поглед кроз окулар и окрените вијак док граници између плаве и беле кутије се не налази баш у нултој вредности скале. Ово је крај калибрације (калибрација).

4 Уверите се да је собна температура мерења што ближе 20 Ц. Ако је спољна температура промени за више од 3 Ц (не темп.взорца) се препоручује калибрацију у овом температури.За рефрактометара са аутоматском корекцијом температуре, температура на којој се она калибрисан 20 Ц. Када калибрисан, температурних колебања у препорученом радном опсегу (10-30 Ц) не утиче на прецизност мерења.

ПРИМЕНА:

Код мерења узорака, поновите поступак из тачке 2. (Без употребе дестиловане воде или тампон течности) и прочитао број на скали, који је стециште плаве и беле кутије.Скала омогућава да одмах директно чита резултирати жељеним мерних јединица (Ое, КМВ, Брик).

УПОЗОРЕЊЕ - Одржавање:

1 Не излажите апарат влази и не потапати у течности. Замагљен гхост имаге

значи да је апарат ушао влагу или воду.

2 Немојте растављати апарат или призма у контакту са рукама.

3 Током мерења инструмент треба чистити влажном крпом. Када се не користи, држати оригинали амбалаже на хладном, сувом и сеновитим месту, избегавајте високе температуре, влажна и сунчаном месту.

У случају рекламације или сумње обратите се продавцу, увозник или дистрибутер.